附件1：

采购配置要求及技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	技术要求
	备注

	1
	除颤监护仪
	10
	5
	50
	一、采购配置要求：
1、除颤监护仪主机 1台

2、体外电极板  1对

3、心电导联线  1套

4、血压传感器  1个

5、血压测量附件  1套

6、锂电池    1个
二、主要技术参数要求：

1、具备生命体征监护（心电、血氧血压）、除颤、AED、起、CPR等功能。

2、≥7英寸屏幕、主机重量（含电池≤5.8Kg）。

3、采用双相波除颤技术，具备能量选择功能，能量≥21档，最大能量≥360J。

4、除颤充电至200J ＜5S，360J ＜8S。

5、除颤后心电基线恢复时间≤2S。

6、具备黑夜触点功能，能在黑暗环境下迅速开启设备操作。

7、符合欧盟救护车标准EN1789:2020,提供国际认证证书。

8、防水防尘等级：IP54。

9、心电监测、血压血氧数据线能匹配目前科室在用的除颤监护仪。
	

	2
	心肺复苏机
	2
	10
	20
	一、采购配置要求：
1、胸腔按压机主机1 台

2、锂电池1 块

3、电源适配器（含电源线）1 套

4、固定绷带3 付

5、按压头护套1个

6、便携包1 个

7、心肺复苏数据管理软件1 套

8、主机数据导出线1 根
二、主要技术参数要求：

1、便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。

2、按压技术：3D按压，采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，无需按压背板，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

3、按压频率精度：100-120次/分钟范围内，按压频率允许误差≤±1次/分钟。

4、按压深度精度：5-6厘米内，按压深度允许误差≤±0.2厘米。

5、设备初始默认按压深度减去最大负向误差后，仍在国际复苏指南要求的5-6cm范围内 。

6、按压释放比范围: 50%±5%。
7、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。 

8、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥45°；工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变，按压深度误差：≤±2mm、按压频率误差≤±1次/分钟。

9、主机绷带挂钩内侧宽度：≤185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩，避免按压动能外泄。

10、主机绷带挂钩高度：≥30mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。

11、主机高度≤17.8cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。

12、开/关机按键启动和关闭时间≤2秒。

13、抬动、移动及转运患者时，无需中断按压。

14、车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试，具有测试报告。在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。

15、安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》的条款要求。

16、具有心脏骤停（CA CPR）质量数据管理软件，通过软件可查询、回顾和分析CPR质量数据，可将所选心肺复苏质量数据经过二次编辑后，以报告形式输出，展现多人群心肺复苏质量。

17、单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。

18、防电击类型分类：Ⅱ类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

19、最低持续工作温度：≤-5℃，满足寒冬野外急救需求。

20、最高持续工作温度：≥+45℃，满足炎夏野外急救需求。

21、最高持续工作相对湿度：≥90%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。

22、存储温度：-40℃至55℃。

23、单电池最长充电时间不超过4小时。

24、锂电池具有电量指示灯和电池电量按键，从主机取下电池，可检查电池当前的电量状态。

25、防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。

26、工作大气压力（存储或工作）：60Kpa-106Kpa，适应高海拔救援。

27、主机重量（含电池）：≤3.1Kg。
	

	3
	纤支镜
	1
	10
	10
	一、采购配置要求：
1.电子支气管内窥镜操作部（含内窥镜主控软件）1条

2.电子内窥镜图像处理器1台

3.防水盖1个

4.活检阀帽5个

5.吸引按钮2个

6.64G SD卡1张

7.电源适配器（含电源线）1套

8.BNC-BNC视频线1条

9.DVI-DVI视频线1条

10.SD读卡器1个

11.移动台车1台

12.配置活检钳、齿形异物钳、网篮型异物取出器。
二、主要技术参数要求：

1.电子支气管内窥镜：

1.2含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。

1.3软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。视场角≥120°，景深：3-100mm。

1.4插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

1.8操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。

1.10操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。可实现大小屏切换，拍照、录像，画面冻结。

1.11连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

1.12消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。

2.电子内窥镜图像处理器：

2.1.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。

2.3.高清视频信号输出分辨率：1280×800，具有≥3种图像形状。

2.7.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

2.9.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

2.10.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

2.12.亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

2.17.能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

2.18.非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。

2.19.兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
	


