附件1：

采购配置要求及技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	技术要求
	备注

	1
	转运车床
	18
	1.5
	27
	采购配置要求：
1.床整体1张  
2.中控脚轮 4个
3.导向轮 1个
4.摇把 1个
5.护栏1对
6.气压杆 1根

7.气瓶架1个

8.床垫 1张

9.输液杆 1根
二、主要技术参数要求：

1.长度：全长：约2050*710*570-860mm(±10mm)（含头部）；床面长度：约1900±10mm。

2. 宽度：床面宽度：约570±10mm。

3. 高度：床面低位：约570±10mm；床面高位：约860±10mm； 移动式垫枕：约5±10mm。

4.背部升降：最大抬升角度：约0～65°±5°。

5.动态承重：最大安全承重：≥175±5 kg。

6.床面架：表面静电喷塑处理。床架两端对角各设一个盐水架插孔。

7.床面板：床面板设有透气孔，背板顶端设操作手柄，操作手柄控制气弹簧实现无极升降。

8.床面靠背部分可折起角度约0-65°，并备有量角器。

9.PP垂直升降护栏：通过护栏开关，护栏可下降藏于床面板下方。护拦板表面细腻光滑肤感易擦洗不留污渍。护栏T型槽的设计，更易于排液管穿过护栏。

10.升降机构升起锁紧后摇晃自由间隙少于2°。

11.导向轮：设在底盘中间下方，导向轮直径约为4寸，静音耐磨，不生锈。踩动脚踏控制导向轮落下或抬起，落下导向轮能精准控制推行路线不发生偏移等现象也能小角度转弯原地打转掉头。

12.升降机构：设4套三角板升降机构、一套连杆。三角板表面镶嵌ABS装饰板，连杆保证整体升降不产生倾斜。

摇杆：摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计，摇手表面镀铬可折叠，隐藏式设计操作轻松自如并设助力气杆和防过载保护。

13.中控底盘：中控脚轮采用中控双面轮直径约为6寸，静音耐磨，不生锈。制动结构采用齿轮咬合方式不靠加压产生摩擦力制动。单轮静态载荷150KG。

14.第五轮定向装置:设在底盘中间下方，导向轮直径约为4寸，静音耐磨，不生锈。踩动脚踏控制导向轮落下或抬起，落下导向轮能精准控制推行路线不发生偏移等现象也能小角度转弯原地打转掉头。

15.垫枕使用户外高防皮革，具备抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线性能；床垫内部采用高密度海绵。
	

	2
	手术床
	1
	2
	2
	采购配置要求：
1.手术台主体1 台
2.床垫1 套
3.搁臂架2 个
4.腿托2 个
5.肩托2 个
6.腰托2 个

7.方锁止器7 个

8.圆锁止器2 个

9.麻醉屏架1 个

10.手控器1 个

11.电源线1 根
二、主要技术参数要求：

1.临床适配性：

为胸外科、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等多科室提供综合手术支持；台面升降行程≥300mm（最低≤650mm、最高≥950mm），满足常规胸腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科等手术需求；配备内置腰桥，升距≥120mm，适配胆肾类手术操作。

2.操作与驱动性能：

(1)主要体位调整（台面升降、前后倾、左右倾、背板调节）通过按键操作 + 电动推杆传动实现，同时支持电动控制升降、左右倾、前后倾及背板上下折；

(2)手持操纵器采用 24V 直流电压，操作简便且安全可靠；整机遵循人体工学原理，采用低压直流电机驱动，电机均为优质型号，运行噪声低、安全稳定性强；

(3)腿板为分腿式设计，采用优质气弹簧，手动调节外展、下折轻便且稳定性高，可拆卸结构便于清洗消毒，尤其适配泌尿科手术。

3.结构与材质特性：

(1)采用先进模块化设计，支持多功能组合，底座为方形结构，兼顾实用性与外观规整度；台面整体分为五大独立部分，可快速精准定位膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种手术体位；

(2)台面板为高强度密胺树脂板，升降罩筒、底座罩壳、导轨及配套配件均采用不锈钢材质，机械强度高且易于清洗消毒，符合医疗卫生标准；

(3)配套海绵床垫厚度≥60mm，具备抗静电与减压功能，可降低患者长时间手术引发褥疮的风险；边轨设有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落。

4.安全与续航保障：

(1)配置高性能充电电池，单次充电可满足 50 台以上手术使用，同时具备智能充电与电量不足提示功能；

(2)已通过 EMC 电磁兼容测试，可有效隔绝电磁信号对设备内部信息化系统弱线路的干扰；

(3)搭载脚踏式对角刹车系统（刹车装置位于脚部一侧，为左右活动脚踏设计），锁定后床台无位置偏移，结合四点式落地结构，保障手术中床台稳固性；配置优质静音脚轮，移动时噪声小且耐磨牢固，便于设备位置调整。

5.承载能力：

额定承重≥200kg，可适配不同体型患者的手术操作需求。
	

	3
	病床
	127
	0.31
	39.37
	一、采购配置要求：
1.床头柜1个
2.床垫1张
3.餐板1块
4.输液架1支
5.病历卡1块
6.杂物架1个
二、主要技术参数要求：
1.所使用的钢材（冷轧管、板、带）材质均通过含量有害物质限制指令测试；
2.所使用的摇杆具备高强度；
3.床架结构牢固，承重≥400KG；
4.所使用的粉体涂料采用抗菌涂料；
5.床面盖板为ABS工程塑料一次成型；
6.外形尺寸：全长≥2125mm，全宽（含护栏）≥950mm，床体高度≥490mm；
7.安全工作负重≥240KG；
8.摇杆负重条件下可使用10000次以上，螺杆设计有过盈保护；
9.床架两侧设计4个附件挂钩，可悬挂、引流袋袋等；
10.床架两侧配备4个点滴架插座；
11.床面盖板正面可承受100GK以上的压力，使用寿命10年以上。整体设计符合人体工程力学，拆卸方便、容易清洗、消毒；
12.不锈钢护栏支柱，耐磨、不变形、可收缩放平，收缩时略高出床垫，具有防夹手功能；
13.四角配置四个防撞缓冲轮；
14.具备医用静音中控单轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；
15.床头/尾板：表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响。
	


