附件1：

采购配置要求及技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	技术要求
	备注

	1
	转运呼吸机
	8
	10
	80
	采购配置要求：
1.主机 1台
2.重复性呼吸管路 2套
3.重复性呼吸面罩 1套
4.呼吸阀 2个
5.模拟肺 1个
6.氧气源管路 1条
二、主要技术参数要求：

1、整机为电动电控设计，单块电池续航时间≥10小时。

2、配备IPPV、V-A/C、P-A/C、PCV、SIMV、PRVC、CPAP、CPR等呼吸模式。

3、≥7英寸彩色触摸屏，配备多功能转运挂钩，直接钩挂在救护车壁，灵活便携。

4、能与科室现有一次性呼吸管路匹配，无需额外引进其他耗材。

5、具有关机状态下电量显示功能。

6、呼吸机主机重量小于4Kg.

7、具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前耗氧量及氧气预估剩余使用时间。

8、通过RTCA/DO-160G航空测试认证。

9、潮气量20-4000ML，氧浓度21%-100 %，峰流速：≥260L/Min。
	


